[image: image1.png]


SER3000智能压力校验仪使用手册


SER3000智能压力
校验仪
使用手册
北京中科赛尔科技有限公司
Beijing Zhongke SailER Technology Co.,Ltd
为防止损坏您的             产品，或为避免您或他人受伤，在使用本设备前请阅读完下列安全须知。请将这些安全指示放于所有本产品使用者需参阅的地方

不遵守本节中所列举的注意事项会引起的各种后果用以下符号标注。

[image: image24.jpg]




警告
请勿超量程使用（压力、电流、电压）
[image: image2.png]


                                                                     
        请勿使用“校准”功能

[image: image3.png]



        请勿拆卸设备

[image: image4.png]



                                                   请勿在系统有压力状态下拆卸仪表

[image: image5.png]


         请及时充电

[image: image6.png]


                                                                     
检定压力变送器注意事项
[image: image7.png]


                                                                     

· 未经              公司的事先书面许可，对本产品所附的相关之手册之任何内容，不得以任何方式进行翻版、传播。
· 本公司保留随时更改手册内所记载的信息，且不作事先通知。
· 本公司对因使用本产品而引起的损害不承担任何责任。

· 本公司竭力确保手册内载之信息的准确性和完善性。如果您发现任何错误或遗漏，请本公司客服人员反映，对此，我们将深表感谢。
售后专线：010-51265825
E-mail:  sailer@sailergroup.com.cn
安全须知┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 1
注意┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 2
目录┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 3
前言┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 4
技术指标┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 4
功能描述┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 6
使用方法┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 7
校准方法┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 8
联系方式┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 13
感谢您购买            公司SER3000智能压力校验仪。SER3000是高精度、单量程、多功能校验设备。主要用于电力、冶金、石油、化工等行业实验室和现场进行压力实时测量及校验压力表等；本机采用微处理器对仪表零点漂移、非线性等进行自动补偿、修正，采用高稳定度进口压力传感器、24位A/D转换器等高性能器件，确保仪表精度和可靠性。
    使用前请通读本手册，并在使用本设备时将手册放在随手可得之处。
1、压力测量
· 量程范围：(-0.1 ～ 60)MPa（范围内量程任选）
· 精度等级： 0.05级、0.1级、0.2级、0.5级、1.0级
2、电流测量: 

·  量  程：(0~25)mA   灵敏度为0.1µA，输入阻抗小于40Ω。
·  准确度：0.02%RD+0.005%F.S
3、电压测量: 

·  量  程：(0~25)V  灵敏度为0.1mV,输入阻抗大于90KΩ。
· 准确度：0.02%RD+0.005%F.S
4、开关量测量
· 测量开关量动作时压力值，并保持。测量范围及精度与压力测量相同。

5、直流输出
· DC24V输出(≤30mA)
· 准确度：(24±0.5)V
6、供电电源：锂电
7、外形尺寸：115mm ×100mm ×45mm
8、重    量：0.6Kg
[image: image8.jpg]



“背光”键：按此键打开/关闭液晶屏背光源；
“校准”键：按此键进入仪表“校准”程序，使之满足精度要求，详见“校准方法”；

“清零”键：按此键将当前显示的压力值视为零点漂移，将其清除归零；

“单位”键：本机初始化为kPa，连续按下此键，可循环切换本机所设定的单位（mmHg、mmH2O、mbar、psi、kgf、MPa、Pa）。

“测量”键：选择电流、电压、开关量测量，本机初始化为电流测量，连续按下此键，可循环切换。

1、压力测量

第一步：将压力校验仪接入压力源其中一个输出口，加压前应确认压力表量程；

[image: image9.jpg]



第二步：按“单位”键，选择所需的压力单位；

第三步：在卸压回零状态下，若校验仪显示非零（零点漂移），按“清零”键归零；

第四步：将被检表接入压力源其它输出口；

第五步：缓慢加压至所需量程，按检定规程对被检表进行检定。
注：加压不许超过压力表量程
2、电流测量（以测量电流电压源为例）
第一步：将黑色测试线一端插入校验仪“COM”孔，另一端插入被测“电流电压源”的“黑色”端子（负极）；

第二步：将红色测试线一端插入校验仪“电流”孔，另一端插入被测“电流电压源”的“红色”端子（正极）；

第三步：按校验仪“测量”键，选择“mA”，即可显示被测电流。[image: image10.jpg]Sgders SER6003 1L i s Y

AL 48 i /8

KH A8





3、电压测量（以测量电流电压源为例）
第一步：将黑色测试线一端插入校验仪“COM”孔，另一端插入被测“电流电压源”的“黑色”端子（负极）；

第二步：将红色测试线一端插入校验仪“电压”孔，另一端插入被测“电流电压源”的“红色”端子（正极）；

第三步：按校验仪“测量”键，选择“V”，即可显示被测电压值。

[image: image11.jpg]Sasfer SER6003 i

—





4、开关量测量
第一步：将黑色测试线一端插入校验仪“COM”孔，另一端接入被测压力开关的其中一个“触点”；

第二步：将红色测试线一端插入校验仪“SW1”或“SW2”孔，另一端接入被测压力开关的另一个“触点”

第三步：按校验仪“测量”键，选择“SW1 SW2”；

第四步：缓慢升压，当压力开关动作时，校验仪自动将动作时压力值记录并显示在液晶屏下方。

注：被测压力开关与压力源的连接同“压力测量”。

5、两线制压力变送器检定（电流型）

第一步：将黑色测试线一端插入校验仪“电流”孔，另一端接入被测压力变送器的“一”极；

第二步：将红色测试线一端插入校验仪“24V”孔，另一端接入被测压力变送器的“+”极；

[image: image12.png]B TRE

24V WA

B LB





注：变送器与压力源的连接及检定同“压力测量”。
第一步：按“校准”键进入校准密码输入界面，此时：

[image: image13.png]00000





“校准”键为“确认”键；

“清零”键为“右移光标”键；

“测量”键为“数字循环”键。
按“清零”键和“测量”键输入校准密码（密码请致电本公司索取），密码输入正确后按“校准”键确认进入“校准项”选择界面。
第二步：选择校准项：
此时，按“清零”键选择校准项：压力、电压、电流。

[image: image14.png]00000

CAL:P





P表示压力，V表示电压，A表示电流，按“校准”键确认。

第三步：压力校准：

S. 1  —— 零点、满程校准模式。

S. 2  —— 压力线性修正模式。

按“清零”进行选择，选中后会闪烁显示，按下“校准”键确认。
3.1  S. 1模式： （ 零点、满程校准），此时：
“校准”键为“确认”键；

“清零”键为“右移光标”键；

“背光”键为“数字循环”键。
3.1.1 在第一行输入压力上限， 
[image: image15.png]06000

00000
CAL:P





　　按“校准”键确认。
3.1.2在第二行输入压力下限， 
[image: image16.png]06000

00000
CAL:P





按“校准”键确认。

3.1.3将压力源压力加至压力上限，即满程（此时要看标准表显示），
[image: image17.png]06000

CAL:P 01





按“校准”键确认。

3.1.4将压力源压力放掉（标准表压力表显示为零），

[image: image18.png]00000"

CAL:P 02





按“校准”键确认零点，设备自动重新启动。

3.2  S. 2模式： （ 压力线性修正模式。）

重新进入压力校准程序，进入S.2模式后，此时：
“校准”键为“确认”键；

“清零”键为“右移光标”键；

“测量”键为“数字循环”键。
根据此压力表的量程输入此压力表需要线性修正的压力点的个数，默认值为06。

[image: image19.png]CAL:P

07





3.2.1 线性修正

按“校准”键确认该点数值，并进入第一点线性修正。
[image: image20.png]00000"
0000‘3




第一点

[image: image21.png]kpa

01000.0
00999.9
P 02



第二点

屏幕上行显示：压力源要输入的压力值

   屏幕下行显示：当前压力的测量值


屏幕下方“01”表示当前修正的是第一点，

例：以6MPa，7个点为例:

01 —— 压力源卸压到零点，然后按“校准”确认，屏幕下方显示“02”；

02 —— 压力源加压至1000kPa，然后按“校准”确认，屏幕下方显示“03”；

03 —— 压力源加压至2000 kPa，然后按“校准”确认




………………………………；

07 —— 压力源加压至6000kPa，然后按“校准”确认，整个修正完成。
 第四步：电压校准：
注意：电压电流校准过程操作相似，区别在于电流A满程25mA，电压V满程25V，且只校准零点和满程，不修线性；

4. 1 按“清零”键选择：电压校准，选择后，按“校准”键确认。

4. 2 标定电压零点。
    用导线将校验仪“COM”和“电压”端子“短接”后，按“校准”键确认；
4．3 标定电压满程。将电流电压源调整至电压满程，即25V，
[image: image22.jpg]Sasfer SER6003 i

—





按“校准”键确认。
第五步：电流校准：

5. 1 按“清零”键选择：电流校准，选择后，按“校准”键确认。

5. 2 标定电流零点。

    将校验仪“COM”和“电流”端子“开路”后，按“校准”键确认；
5．3 标定电流满程。将电流电压源调整至电流满程，即25mA，

[image: image23.jpg]Sgders SER6003 1L i s Y

AL 48 i /8

KH A8





按“校准”键确认。
北京中科赛尔科技有限公司
地址:北京市海淀区西三旗上奥世纪中心2B-1727、1729室
电话:010-51265825    
传真:010-82967133
http://www.sailergroup.com.cn












技术指标





安全须知





在系统有压力的情况下拆卸仪表会造成人身伤害。





拆卸设备内部零件会造成人身伤害或设备彻底损坏。只有合格的技术人员才可进行修理。设备出现异常请致电本公司客服人员，在其指导下进行维修。











该标记表示警告，提请您在使用本产品前阅读这些信息以防止可能发生的损害。





功能描述











目录





前言











注意











校准功能键必须由专业人员或在专业人员指导下操作，否则会造成设备存贮数据丢失，导致设备无法使用。














本机内置锂电池，当屏幕右上方显示电池符号时，表示电池电量不足，应及时充电；充电时，电池符号闪烁，充满电后，电池符号自动消失。





检定压力变送器时，如果24V和电流mA输出端子连接线短接，则显示屏电流显示31mA左右，蜂鸣器报警，则应马上断开。如果24V输出线和台板接触，则会造成短路，设备电池自保护，需要接上充电器触发电池。








使用方法











校准方法











联系方式











请在设备标识量程范围内使用，否则会“击穿”设备传感器或烧毁设备，导致设备彻底损坏。











1

- 15 -

